农产品加工关键技术研发中心设备设施升级（1）采购需求

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能样品前处理平台 | 1台 | 合同签订之日起90个日历天内完成交货及验收 | 人民币107万元 |

二、用途

整套系统为多功能样品前处理及进样平台，可分别自动完成液体进样(包含三明治进样和大体积液体进样)、顶空进样、固相微萃取、热脱附进样和动态顶空等操作，适用于痕量物质富集与检测。

三、工作条件

1、工作电压：（220±10%）V，50-60 Hz；

2、环境温度：在5℃-40℃范围内；

3、环境湿度：在80% 相对湿度(RH)范围内；

四、技术参数

1、综合指标

1.1.单头三维机器臂，XYZ轴三维运动，长度为120cm，定位精度为±0.1mm；

1.2.样品容量：最多可搭载6位2 mL, 10 mL, 20 mL及Twister专用样品盘；

1.3.▲可扩充升级能力强，根据用户需求，可升级增置自动换衬管（ALEX）功能

1.4.工作站软件控制所有样品处理过程，实时监控；

1.5.▲工作站软件具有多样品前预处理功能：自动衍生化，自动稀释，自动加标样等功能；

1.6.样品前处理可与GC分析同时进行，提高工作效率；

1.7.★基于同一平台，采用模块化设计易于升级，整机可直接搭建于GC或GC/MS上，且所有模块（液体进样，HS,DHS,CIS,TDU+TWISTER,PFC,SPME，ODP）均来自于同一制造商及品牌。

2、液体进样

2.1.涵盖液体样品的标准进样、快速进样、三明治进样以及大体积进样的注射技术，减少针歧视；

2.2.最多162位液体进样位，1mL/2mL样品瓶；

2.3.通用型注射器针座支架: 可装1 µL-1000µL 注射器，无需额外购置针座，方便地实现从0.12uL-1000uL不同的样品进样体积；也适用1mL、2.5mL及5mL注射器；

2.4.结合CIS进样口,可实现大体积进样，通过溶剂排空实现选择性捕集分析组分；

2.5.进样速度：0.1-100μL/s，填充速度：0.1-100μL/s，进样及针清洗可分别设定，样品及溶剂也可分别设定；

2.6.进样体积0.12-1000 µL : 更低检测限，减少样品制备过程，提高重现性；

2.7.快速进样模式进样时间少于100 ms；

2.8.液体进样重现性：相对标准偏差RSD< 0.60%  (烷烃类C14, C15, C16, 1 uL分流模式)；

2.9.▲可以升级增置全自动模块切换功能，实现液体、顶空、SPME和热脱附的进样模式的自动切换，完全实现智能化和自动化。

3、顶空进样

3.1.顶空样品处理量：45位10/20mL样品盘；

3.2.顶空注射器温度范围为35 - 150℃，1℃温度增量，可使用惰性载气吹扫，时间为0-60分钟，全流路无阀设计无系统污染，无交叉污染；

3.3.▲通用型注射器支架: 适用于1mL、2.5mL和5mL的注射器，注射体积100-1000µl或250－2500µl；

3.4.可在单次GC运行时从单个样品瓶中多次进样；

3.5.进样针在样品与进样口的深度可调：样品中1-45mm，进样口10-45mm；

3.6.6位2mL、10mL和20mL瓶的加热振荡搅拌器：35-200℃，1℃温度增量；振荡速度：250-750rpm；可同时加热，全部过程实现软件控制。可选择在加热振荡器中取样或直接在托盘取样；

3.7.顶空进样重现性：相对标准偏差RSD< 1.00%  (异辛烷10μL（20mL瓶），500μL进样)。

4、固相微萃取(SPME)

4.1.样品处理量：45位2mL/10/20ml样品盘；

4.2.一个SPME注射器适用各种纤维针头（针头直径23gauge）；

4.3.注射器针头和SPME纤维在样品瓶和GC进样口之间切换时，透深可变；

4.4.纤维萃取头的老化： 可在进样口老化，或适用专门的萃取头老化装置，老化温度为30-350℃，1℃温度增量，气流可调，最大为6mL/分钟；

4.5.衍生化可在萃取前或者萃取后进行，衍生化最长时间可达24小时；

4.6.萃取过程可选择在加热振荡器或直接在托盘进行。

5、热脱附功能

5.1.样品处理量：40位磁力搅拌子进样或40位热脱附管进样，最多可实现120位样品的处理量，可进行气体、液体、固体、磁力搅拌子的直接热脱附；

5.2.可直接安装在任何型号的气相色谱仪上；

5.3.适用于具有8mm及15mm卡口(管末端槽位)的3.5英寸脱附管。GERSTEL Plus脱附管可容纳多25%的吸附

5.4.第一级热脱附温度范围：10-350℃，最小增加值为1℃，加热速率最大400℃/min；

5.5.第二级冷阱温度范围：-150-450℃，最小增加值为1℃；

5.6.热脱附室冷却速率，从300℃降至30℃ <60秒；

5.7.▲脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染；

5.8.脱附室可在低温下预干燥，吹扫----消除水分，氧气，溶剂等的影响；

5.9.★冷阱具有分流/不分流、溶剂排空、柱上进样、大体积进样模式；并可作为气相色谱PTV程序升温汽化进样口单独使用。冷进样口制冷可选择 Peltier电子制冷、乙醇低温制冷器或液氮制冷等方法，液氮制冷最低可达-150℃。

5.10.脱附保留时间最长为650min；

5.11.▲可升级用于磁力搅拌吸附萃取的热解析；

5.12.★Twister吸附萃取，符合NO.KM01587,UKAS4117认证，提供认证文件；

5.13.MAESTRO软件独有功能；

5.13.1.对样品加压；

5.13.2.多次顶空样品富集；

5.13.3.▲多个样品预处理功能；

5.13.4.▲结合CIS冷进样系统实现进样口多次样品低温富集；

5.13.5.自动化衍生功能；

5.13.6.可配置标准曲线自动配制功能；

五、★配置

1、多功能自动进样器主机1台；

2、液体自动进样模块1套；

3、顶空进样模块1套；

4、热脱附模块1套；

5、ATEX twister自动进样模块；

6、固相微萃取模块1套；

7、液氮制冷(optional)。

8、配套耗材：10ul 进样针 5支，2.5ml顶空针2 支，SPME 针 4支，Twister 萃取搅拌子1盒，TENEX管一盒,液体进样，顶空进样瓶各100套；

六、验收及安装，售后服务

采购方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

2、验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

4、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

5安装和售后：

5.1货物由中标方送至指定地点，设备到货一周内安排上门安装，并提供不限人员现场培训，质保期从验收完成开始计算，为期一年，中标人在接到采购人的售后服务要求后需在2小时内响应，48小时内到现场。

5.2质保期满后供应商不得以任何理由拒绝提供零配件，针对本设备免收上门服务费，只收取零配件费用，中标后中标供应商需在采购合同中提供生产厂家针对本条款的承诺函原件。

七、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序在五个工作日内向上级主管部门办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付至合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。