农产品加工关键技术研发中心设备设施升级（2）采购需求

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高分辨离子淌度-串联四级杆飞行时间质谱仪 | 1台 | 合同签订之日起90个日历天内完成交货及验收 | 人民币549万元 |

二、技术参数（供应商所提供的技术参数不得低于以下配置要求）

1、超高效液相色谱

1.1.输液单元：超高压四元梯度泵

1.1.1.流量范围：0.010mL/min-2.000mL/min，以0.001mL增速步进

1.1.2.流速精度：<0.075%RSD

1.1.3.压力范围：≥15000psi

1.2.柱温箱：室温- 85℃，柱信息管理追踪功能

1.3.自动进样器

1.3.1.样品盘：96位以上，满足1.5ml或者2ml进样瓶需求。

1.3.2.进样量：0.1-10uL。

1.3.3.进样交叉污染≤0.002%

1.3.4.温度范围：带冷却功能，温控4-40℃

1.4.二极管阵列检测器：波长范围190-800nm

2、离子淌度-串联四极杆飞行时间质谱

★2.1.质谱类型：落地式飞行时间超高分辨率质谱仪，串联四极杆和飞行时间质量分析器，高分辨质量分析器为反射式飞行管设计。

2.2.全扫描质量范围（m/z）：50-35000或更宽范围，且高质量端扫描范围（m/z）必须≥35000

2.3.离子源

▲2.3.1.离子源温度：在任何一种离子化模式下，都要求有至少两路辅助加热雾化气，辅助加热雾化气最高温度不低于700℃，确保系统有稳定可靠的灵敏度和耐用性, 该最大温度可在软件界面下设置并运行。（需提供软件设计界面截图作为证明文件）。

▲2.3.2.离子源采用一级锥孔结构，并具有气帘气技术或类似技术，无毛细管（半径<1mm）设计装置, 同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。需提供仪器结构放大实物图证明文件。考虑到后期维护成本，若采用毛细管结构，必须在配置中配原厂备用毛细管（石英或金属）50根，需附原厂清单和货号。

▲2.3.3.ESI源耐受最大流速不低于2.8mL/min（不分流的情况下），流速可在软件上设置，并能实际运行样品。

▲2.3.4.离子源内配有文丘里泵主动排废气装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷。需提供主动废气排放装置实物图证明文件。

2.3.5.离子导入设计采用RF聚焦技术，保证更多的离子进入质谱。结构为四级杆型设计，有高压聚焦技术（聚焦压力≥8.0mtorr），方便清洗维护。

2.3.6.碰撞室采用线性加速设计，并具有高压聚焦技术，使得离子快速通过Q2，获得最少的离子驻留时间，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。

2.3.7.采用先进的离子光学聚焦技术TOF入口设计，可有效提高离子束聚焦和转向效率，使更多离子被同步送入脉冲室。

▲2.3.8.电压脉冲室频率:≥30KHZ，具有高的数据采集速率，可极大提高离子传输占空比。

2.3.9.具有超快速飞行加速电压，具有极高的检测效率，飞行电压≥15KV，确保高灵敏度和高质量精度。

2.3.10.采用两级镜面反射器技术（V型，非W型），有效飞行管长度不小于2.5米，可以精确地校正离子在TOF管中能量和空间位置差别的分散，保证高分辨性能。

2.3.11.真空系统：采用长寿命磁悬浮涡轮分子泵抽气高真空系统，提供长期稳定的真空，降低系统噪声。

▲2.3.12.检测器：TDC和ADC混合检测器，采集频率≥40GHz，每25皮秒输出一次信号。（提供技术证明文件）

▲2.4.分辨率：1） MS模式：≥60000（FWHM），监测一级离子质荷比1070处，且必须在扫描速度≥80HZ （80张谱图/秒）的条件下测定，以保证仪器同时具有高扫描速度及高分辨率。2）MS/MS模式：≥35000（FWHM），监测二级离子质荷比100-200范围内，且必须在扫描速度≥80HZ （80张谱图/秒）的条件下测定，以保证仪器同时具有高扫描速度及高分辨率。

2.5.采集速度具有三种模式

2.5.1.MS的扫描速度不小于50张/秒, 即每秒钟可以采集不小于50张高分辨MS谱图。

▲2.5.2.MS/MS扫描速度不小于80张/秒,即每秒钟可以采集不小于80张高分辨MS/MS谱图，需提供软件设置界面截图证明。

▲2.5.3.信息关联扫描（IDA）模式下的MS/MS扫描速度可达80张/秒，提供软件设置界面截图证明。

2.6.定量性能

2.6.1.单一化合物定量曲线线性动态范围：大于104。

▲2.6.2.动态范围≥5个数量级，在同一张谱图上最高响应值应该大于最低响应值至少100000倍（需提供谱图证明文件）。

2.6.3.高分辨MRM定量，1pg利血平，信噪比≥50000：1。

2.6.4.定量重现性： 10ppb利血平，连续5次进样，CV.（重现性精度）≤5%

2.7.质量精度：外标法≤2ppm；内标法≤0.5ppm

2.8.高级扫描分析功能：

▲2.8.1.实时自动MS和MS/MS切换功能：自动识别色谱流出物的质谱图，并按照用户定义的条件如离子强度、最大或最小质荷比限制、最强的单个或数个离子等，自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。

▲2.8.2.仪器在采集过程中，具有动态背景扣除功能（可以自动判断背景离子，而不是在软件界面设定特定的离子或色谱保留时间），从而给出背景干扰离子以外相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息（提供软件设置界面截屏以证明，标注索引）。

2.8.3.信息关联扫描，一级MS扫描可接80个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥30000ppi，并且在采集过程中具备动态背景实时扣除功能高分辨MRM扫描（在一个扫描类型窗口中同时选定至少15个以上不同的母离子和子离子，而非多个同种扫描类型的简单罗列，避免因过长的切换时间而损失灵敏度)。

▲2.8.4.具有质谱SWATH或类似SWATH信息采集模式，即一种非依赖性的高准确度的全景式信息采集模式，一次进样可获得血液、尿液、粪便等生物样本中的所有化合物信息，从而形成一个可以永久保存的、可朔源的、可用于MS/ MS定量分析的完整“电子档案” 。提供质谱SWATH信息采集的工作站界面截图并提供公开发表的文章至少5篇作为支持，SCI影响因子不低于10。

▲2.8.5.具有数据非依赖扫描模式，可进行连续可变窗口设置并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，最大采集窗口大于180个，且配备相应的软件进行数据处理操作。需提供工作站截图证明材料。

▲2.8.6.具有实时多重质量亏损采集过滤功能，在数据采集过程中可以采用不同的质量亏损窗口同时鉴定出I相和II相代谢物，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。保证快速地从多种复杂峰中查找特定母核结构的一类化合物，有效排除本底噪音的干扰，简化数据文件，快速发现被掩盖在强背景噪音下的目标化合物（提供软件方法文件和说明）。

▲2.8.7.同时定性定量分析（DDA或IDA分析）：一次一级MS扫描可同时触发最多50个MS/MS扫描，充分保证在实际分析中，能同时将检测灵敏度内的每个化合物采集到高分辨MS数据和一对一的高分辨MS/MS数据（需提供软件设置界面截屏以证明）。

★2.9.气源供应：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气（进口产品需提供技术证明文件及NO.KM01587,UKAS4117认证文件，国产产品则无需提供此证明）。

2.10.离子淌度：供更多一维的选择性，可深入挖掘复杂的生物样品信息。具有高选择性的分析能力，用于同分异构体样品的分析和降低共流出物的杂质干扰。可广泛应用于天然产物分析，脂质组学，代谢组学等多个领域。

▲2.10.1.离子淌度可以集成的化学修饰剂方法，如异丙醇，乙腈，甲醇等，显著提高了复杂体系中难于分离的化合物的分离度。

2.10.2.离子淌度循环时间≤35ms，兼容快速液相分析，具备开放通过模式；不使用离子淌度功能时，无需拆卸即能保证原质谱全部功能。

2.10.3.除色谱和质谱质量分析器分离模式外，基于分子形态提高选择性，增加一维的待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力。

2.10.4.离子淌度可有效去除复杂基质样品中共流出杂质的干扰、消除背景噪音，提高目标离子的选择性，提高目标化合物的定量信噪比和定量线性范围等。

3、质谱工作站和软件

3.1.配备最新版色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断。

3.2.实时自动MS和MS/MS切换功能：自动识别色谱流出物的质谱图，并按照用户定义的条件如离子强度、最大或最小质荷比限制、最强的单个或数个离子等，自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。

3.3.仪器在分析复杂的共流出物或干扰很强的样品时，可以选择特定的离子或色谱保留时间，自动动态排除干扰离子，而给出其它相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息。自动动态包含选择特定的离子进行MS/MS分析。

▲3.4.具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。有效排除本底噪音的干扰，快速发现被掩盖在强背景噪音下的目标化合物（提供软件方法文件和说明）。

3.5.定量数据处理：配备独立的大型定量数据处理软件，可以一次性处理若干个数据。

3.6.配备代谢组学软件，可以对样品中各组分的上调或下调变化信息进行分析，揭示同一批次中不同分析样品间的差异。

3.7.配备专业的MSMSALL分析软件: 能够抽提碎片离子的高分辨XIC，借助专利的算法，将碎片离子分组和归类，产生类似于MRM的数据，从而实现对样本中所有离子对的定量。

★4、配置清单

4.1.超高效液相色谱 1台 含自动进样器，柱温箱，高压四元梯度泵

4.2.DAD检测器一台

4.3.高分辨质谱主机 1 台

4.4.离子淌度分析模块 1套

4.5.质谱操作软件一套

4.6.脂质数据库一套

4.7.代谢组学数据库 一套

4.8.天然产物数据库 一套

4.9.10kva UPS电源 一台

4.10.配套氮气发生器一台

4.11.电脑 打印机 27寸显示器 1套（配套）

4.12.PEAKS Studio 32线程蛋白软件一套（永久学术版）

4.13.蛋白软件专用服务器工作站一套，5220R*2 32G*4 960GSSDSATA*3 H750 750W*2 四口千兆

三、验收、安装、售后及服务

1、货物由中标方运送至指定地点，并承担所有运输费用，客户接到到货通知后5-10工作日内由厂家工程师现场开箱验货，提供安装及现场培训。

2、整机厂家提供质保2年，生产厂家有专业固定维修团队，保修期内4小时响应，1-3工作日内到客户现场，保修期外4小时响应，2-5工作日内到场维修

★3、质保期满后供应商不得以任何理由拒绝提供零配件，针对本设备免收上门服务费，只收取零配件费用，中标后中标供应商需在采购合同中提供生产厂家针对本条款的承诺函原件。（投标时只需投标人提供承诺，具体格式详见“实质性响应一览表”承诺）

4、采购方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

4.1.验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

4.2.验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

4.3.如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

4.4.验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

四、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序在五个工作日内向上级主管部门办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付至合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。