农业农村部谷物副产物加工技术集成科学试验基地（1）采购需求调查问卷征集公告

包组一：

一、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正置光学显微镜 | 1台 | 人民币100,000.00元 | 合同签订后45天内完成交货验收 |
| 电动封口机 | 1台 | 人民币22,200.00元 |  |
| △微射流高压均质机 | 1台 | 人民币280,000.00元 |  |
| 固态发酵系统 | 1套 | 人民币132,000.00元 |  |
| 液态发酵系统 | 1套 | 人民币130,000.00元 |  |
| 万能粉碎机 | 1台 | 人民币60,000.00元 |  |
| △超微粉碎机 | 1台 | 人民币260,000.00元 |  |
| 多种花纹曲奇饼干挤出机 | 1台 | 人民币100,000.00元 |  |
| 辊印机 | 1台 | 人民币70,000.00元 |  |
| 微波加热设备 | 1台 | 人民币86,000.00元 |  |
| 多功能河粉机 | 1台 | 人民币46,000.00元 |  |

二、技术参数

（一）正置光学显微镜

▲1、光学系统：无穷远光学系统；

2、观察筒：铰链式三目观察镜筒，高眼点，30°倾斜，瞳距调节50‒75mm；

3、目镜：大视野10X/22，屈光度可调；可选配10X/25；

4、物镜：标配全套物镜视场数≥25；

Plan4X/0.13 PH 工作距离：≥17.15mm，平场消色差相衬物镜；

Plan10X/0.25 PH 工作距离：≥7.68mm，平场消色差相衬物镜；

Plan40X/0.58 PH 工作距离：≥0.78mm，平场消色差相衬物镜；

Plan100X Oil/0.58 工作距离：≥0.15mm，半复消色差物镜；

5、调焦机构：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

6、转换器 ：6孔物镜转换器；

7、载物台 ：双层钢丝结构载物平台，尺寸：≥302mm×152mm；≥78mm×32mm，1mm/格，精度≤0.1mm；

8、预留模块式荧光升级光路，无需改变原有光路，可升级成同品牌大功率多波段光源的荧光显微镜；

9、聚光镜 ：转盘式聚光镜，NA 0.9/0.25；

10、明场光源 ：长寿命白色LED光源，寿命2万小时以上，亮度连续可调；

11、大尺寸传感器：4/3英寸大尺寸芯片；

12、分辨率：5280×3956ppi，21500万真实物理像素；

13、像素：3.1μm×3.1μm，曝光控制：12微秒-30秒；

14、有效增益：1X-16X，帧频率21fps@5280×3956；

15、数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，128M图像 缓存；SDK二次开发，强大兼容能力；

16、支持TWAIN和DirectShow接口，多相机性能，支持单 PC 上 4 相机全速工作；

配套软件参数

17、配套软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性；

▲18、配套软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能；

19、配套软件系统可以多种格式、多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow或TWAIN接口兼容其他相机，多重拍摄；

20、功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性；

21、支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）；

22、实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化；

23、反射率测量；

24、配置：主机一套，≥2100万像素的相机1台、电脑1台。

（二）电动封口机

1、包装速度：≥300-500杯/小时；

2、电压：220V 50Hz；

3、功率：≥2KW；

4、封口直径：≥20-240mm；

5、外形尺寸：≥690*620*750mm；

6、机器重量：≥85kg。

（三）微射流高压均质机

▲1、设备采用高压纳米微流化技术，核心部件为固定孔径的Y型金刚石交互容腔，交互容腔需带有冷却夹套，可配合冷却介质进行均质点辅助控温。

2、核心的金刚石交互容腔无可拆卸活动部件，流体经过的高压部分全为不锈钢连接，无易损件。产品接触材质为 316L不锈钢，超高聚乙烯等卫生级材料。

▲3、PLC集成操控，压力通过触屏调节，无需拧手轮或手柄，最高均质压力不低于30000psi。

4、设计流量≥100ml/min。

▲5、样品最小单次处理量≤3ml，常规实验操作残留量≤1ml。

▲6、设备需简单易用、触屏操作，支持均质单次体积和次数等自定义设置调节，可根据样品量进行单次进样体积设定，3-15ml样品也可精确一次进样，不吸空不浪费。

▲7、设备带自动过载保护功能，支持限制压力10000-35000psi连续设置调节，超过限制压力后自动降速或停止，带急停开关。

▲8、配内置压力、流量传感器，无死体积，压力与流量为屏幕数显，且压力单位支持Mpa、Bar、PSI之间快速切换。

9、设备配有物料热交换器，可根据要求降低物料温度。

10、设备使用220V 电源，常规实验室方便运行，无须使用高压液压油或压缩空气就可使用。

11、进料器需配备10ml、20ml、50ml、100ml、200ml规格进料器和300ml不锈钢进料杯套装，用于不同样品量处理使用。

12、设备验收严格按照需求参数验收，如有不符予以退回。

13、配置包括但不限于：电机直驱动力单元1套、PLC集成控制系统1套、超压保护系统1套，高压泵系统、高压缸各1套、Y型单通道金刚石交互容腔1个、300ml不锈钢料斗1个、软管2根、入口单向阀1个、200ml、100ml、50ml、20ml、10ml进样器各5个、物料热交换器1个、备件包含：柱塞密封圈2个，入口单向阀1个，柱塞密封圈拆装工具1套，拆装扳手1套。

（四）固态发酵系统

1、公称容积：≥50L；

2、装料系数：≥40%；

3、罐盖：材质为316L不锈钢；内、外抛光，精度≤Ra0.4（镜面）。分布有进料口，取样口，安全视灯，玻璃观察视镜，放料口，预留CIP清洗口，搅拌系统，备用口，所有接口均采用国际标准圆螺纹接口。

4、罐体：材质为316L不锈钢；设计压力≥0.3Mpa；内、外抛光，抛光精度≤Ra0.4（镜面）。有温度、湿度标准传感器接口，固体接种口，进气口等。

5、夹套：材质为304不锈钢；设计压力≥0.3Mpa。用于温度控制、灭菌辅助。夹套采用优化螺旋导流板设计，防止了热交换介质在夹套内的传热不均或短路，提高了热交换效率和罐内温度的均匀性，温度的控制稳定均匀是发酵得以成功的基本重要条件。

6、空气系统：包括空气预过滤器、空气除菌过滤器，滤芯过滤精度：0.2μm；一级减压预过滤，二级精过滤。进气：采用底部进气。

7、搅拌系统：发酵罐专用交流电机，功率（约0.75KW）及减速机，可定时正反方向运转。可设定搅拌时间间隔和动作时间，确保物料混合均匀。转速控制范围在5～60rpm/min可调，辅助以直平叶桨的斜槽搅拌系统，可以使物料径向和轴向混合。搅拌轴设计和搅拌桨材质：采用316L不锈钢。转速自动控制，在线检测，数据保存。

8、控制系统

8.1转速控制 发酵罐专用交流电机，变频器控制，保证电机能同时在高低速时平稳运行，无级变速。控制范围：0～60rpm/min；控制精度：±1rpm；分辨率：≤1rpm。

8.2温度控制 进口PT100电极检测；PID智能控制；电加热，冷却水冷却。控制范围：冷却水温度+3.0℃～60℃；控制精度：±0.05℃；显示范围：0.0～150.0℃；分辨率：0.1℃。具有实时曲线和历史曲线。

8.3湿度控制 通过进口湿度电极检测，控制范围：30%-100%，通过全雾化喷水系统自动调节，也可手动补水。补水时间：开0-99秒；关0-99秒。

8.4罐压控制 手动调节阀门控制，压力表显示。检测范围：0-0.25Mpa。控制范围：0.02Mpa-0.15Mpa；控制精度：±0.005Mpa；显示范围：-0.100-0.300Mpa；压力分辨率：0.001Mpa。

8.5流量控制 转子流量控制器手动控制。控制范围：7.5-75L/min；控制精度：±0.1L/min；显示范围：7.5-75L/min；分辨率：1L/min

8.6补水 不锈钢管路，进水经二级过滤器净化处理（精度：≤0.5μm）；全雾化补水，采用电磁阀自动控制。

8.7罐灯控制 延时自动关闭功能，可设定延时时间（0-180s）。

8.8灭菌控制 在位蒸汽灭菌，手动调节阀门控制。可选择灭菌方式（空罐灭菌、实罐灭菌）。可预定灭菌温度（100-130℃；设计温度：150℃）和灭菌时长（0-60min)；可设定灭菌时的搅拌速度、搅拌的停转温度；灭菌后手动控制降温到设定温度（发酵温度），又可选择是否进行灭菌结束提醒。

8.9保压控制 自动控制，压力传感器在线检测。可设定保压压力、允许泄漏压力、保压时长、保压结束自动判断保压情况。

8.10安全保护 系统压力等参数超出常规范围时进行相应的保护控制，并进行报警。尾气管路装有安全阀。

8.11管道阀门 不锈钢阀门，管道、接头，抛光处理，与物料接触部分管路和阀门全为316L不锈钢。

8.12配套设施 1、无菌取样针2、不锈钢物料车和加料漏斗

8.13操作平台 标准控制柜和不锈钢支架，支架材质：304不锈钢

8.14电源 主电源提供所有电路，380V/50HZ

9、配置包括但不限于：

9.1 50升固体发酵罐

9.2 蒸汽发生器

9.3 空气压缩机

（五）液态发酵系统

1、全容积≥10升

2、罐体：耐高温玻璃罐体，罐内无死角，316L不锈钢罐盖组成，能清楚观察物料反应情况。

3、罐盖：pH、DO、泡沫、温度电极接口、取样口、顶出料口、通气口、备用口、接种口、多个补料接口，四片可拆卸挡板。

4、挡板设计：中空挡板，可与罐地夹套串联增大换热面积

5、取样口：无菌取样，增大口径设计

6、设计压力：≥0.15Mpa

7、采用顶部上悬挂磁力驱动机械搅拌，交流马达，变频器，316L不锈钢搅拌轴，2层搅拌（1层发酵六平叶、1层4斜叶搅拌桨），1层机械消泡桨叶，桨叶高度可调，转速范围50-1000rpm ±5，能够保证长时间高转速运行。

8、电加热水冷却，有断水、超温保护功能，具有良好的热交换效率；智能PID控制既保证了温控的快速性又实现了节能。

9、发酵温度控制范围：冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃，分辨率：0.1℃ 。

10、温度传感器：温度电极元件

11、可实现顺序控制：曲线分析、报表显示、数据处理、异常报警、程顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等

12、系统配置转子流量计，通气量 1:2vvm设计、空气精过滤器组成，进口赛多利斯过滤滤芯，精度≤0.2um 。

13、采用智能PID控制，控制精度高，不容易产生波动，电极及屏蔽导线检测，2台蠕动泵开关控制流加酸碱，PH与补料关联、自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。

14、显示范围：0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.02

15、在线检测，自动报警，配接蠕动泵自动添加酸碱液

16、控制器可实现：Ph值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等

17、电极及屏蔽导线检测，可与转速、补料等参数进行关联控制。测量范围0.1~150%，控制精度：±3%

18、可实现顺序控制：曲线分析、报表显示、数据处理、异常报警、顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段）等

19、蠕动泵自动流加，自动检测泡沫，蠕动泵自动添加消泡剂，灵敏度：100-100000Ω

20、兰格蠕动泵自动控制（有手动、自动、关闭三个档位相互切换），手动或自动控制流加并计量，可与转速、补料等参数进行关联控制（根据发酵时间区段设定，自动变量顺序控制，至少10段）。

21、每台罐配置4台蠕动泵，4台泵之间通道可以互换备用。

22、带尾气排放冷凝系统，配套排气压力表，可测排气压力（罐内的有机物及水分不会随气体排放丢失）。

23、空气过滤器 （2个）硅胶管（20m），O型圈、橡皮塞足量、补料瓶250ml-1000ml共4个，呼吸过滤器4个。

24、采用国内工控机液晶电脑显示器控制，键盘鼠标操作，控制系统组装在一套控制柜中。各传感器的转换模块及执行机构，发酵罐由现场控制柜独立操作，无需再另外配置上位机即可实现数据的传输，导出，打印，数据储存，曲线比较，跟踪；带有远程控制通讯接口。

25、检测参数：温度、pH、溶氧、转速、罐压（压力表）、空气流量、泡沫、补料等参数

25.1 控制方式：

25.1.1手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度。

25.1.2自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制。

25.1.3顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少10个控制段，以实现自动分段控制。

25.1.4遥控方式：可接受上位机电脑控制。

25.1.5关联控制：溶氧可以选择转速、补料等进行控制；PH可以选择加酸加碱来控制。

26、计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量.X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开。和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整。

27、数据处理功能。

27.1能显示、分析所有参数的趋势曲线。

27.2能存储、显示、分析所有参数的历史曲线。

27.3能显示所有参数的报表。

27.4能连续或成批向上位计算机发送数据，能直接用U盘拷贝数据。

27.5能显示、分析所有参数的柱状图。

27.6参数校正功能：操作着可便捷的通过菜单对各种参数进行校正。

27.7控制器自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数；且控制器不因断电而丢失各参数的设定值。

27.8整定和标定:可以进行温度、DO、pH、压力传感器等参数的整定调校，各蠕动泵流量可以手动标定。

27.9各个参数有PID控制和调节过程显示，如设定值，实时值，PID设定值，上下限位值；

27.10可设定温度、转速、pH值、DO值的上、下限并具备超限报警功能并记录；

27.11能保存至少1000批发酵数据，并可查阅历史。

27.12至少3级密码管理。

28、配置包括但不限于：10升在位灭菌发酵罐一套、无油静音空压机1台 、蒸汽发生器1台。

（六）万能粉碎机

1、谷物粉碎机：

7.1电压：380V

7.2主机功率：≥4 Kw

7.3生产能力：20-100Kg/h

7.4细度：20-120目

7.5主轴转速：≥3800r/min

7.6进料力度：＜5mm

8、性能介绍:

8.1本机主要用于谷物、油性物料的粉碎。

8.2配有冷却系统，可充分降低粉碎时产生的高温，保持物料的生物活性。

8.3粉碎刀组使物料产生冲击、摩擦、剪切等作用实现粉碎。

8.4配有不同的粉碎头，可根据粉碎物料的性质来更换不同的粉碎头。

8.5整机采用304不锈钢制造，符合食品和药品生产要求。

8.6无污染，噪音低。

8.7结构紧凑，无死角，方便清场。

9、配置包括但不限于：主机1台

（七）超微粉碎机

1、功率：≥5.85kw

2、主机体积：≥1300×820×1700mm

3、细度：5-20μm以上可调节

▲4、控制系统：螺旋式气流脉冲系统

5、制冷系统：-20℃低温制冷系统配制冷机

6、操作系统：PLC触摸屏人机界面有报警功能

▲7、粉碎室上盖升降：强力弹簧升降

8、配套收集袋：4条

9、噪音：配隔音降噪系统

▲10、粉碎压力方式：双气缸联动

▲11、粉碎动力组件材质：0Cr26Ni5Mo2

▲12、运行系统：控制参数显示自动运行

13、电压：380V

14、产量：3-40kg/h（视物料性质和所需细度决定）

15、整机结构：分体式，独立主辅机结构

▲16、压力系统：可控式气动控释阀

17、主机外观：围板全封闭2mm

18、集料系统：双料桶收集

▲19、清场方式：配专用清场设备，快速简捷配吸尘器

20、材质：整机304不锈钢制造

21、研磨组件拆卸：快拆快装无需开启围板

▲22、负压系统：配涡流控制器

25、粉碎细胞破壁率：＞95%

26、气源：自然空气吸气，无需净化，升温小

27、配置包括但不限于：主机一台

（八）多种花纹曲奇饼干挤出机

1、整机应为铝合金框架结构，具有较强的刚度和结构稳定性能，机架底部配有四个万向地脚轮，便于移动及稳固。

2、应采用触摸屏人机界面操作系统，光电控制、伺服电机驱动。

3、具有自动走排，自动排盘功能，坯料行距可根据需要任意设定。

4、配有多种模具，能生产多种花样的曲奇食品，花型种类可以根据用户需要定制，可任意调整花型、扭花角度、设定重量和生产速度，定量准确，快速高效。

5、外罩全部为304不锈钢材料，与食品接触的部位应全部符合食品标准要求，卫生、安全、可靠。

6、用途:制作各种花色曲奇、小西饼、泡芙、蛋黄饼等。

7、液晶屏幕触控。

8、一机多用途，可快速更换花嘴。

9、出料，输送，扭花，升降式伺服控制，可做各种叠层类产品。

10、蛋糕与曲奇料箱分开，支持快速更换。

11、配备溶豆料箱和模具，即可生产各类溶豆产品。

12、配置包括但不限于：主机 1台、电烤箱（3层9盘） 1 台 、封口机 1台。

（九）辊印机

1、尺寸：≧3000*850*1400mm

2、功率：≧3kw

3、重量：≧1000kg

4、材料：机身采用A3碳钢，使机器更加坚固，经久耐用。与食品接触部分，均采用304不锈钢。
5、配置包括但不限于：主机 1台；和面机 1台

（十）微波加热设备

1、输入电源：三相五线  380V±10%   50Hz±1%

2、额定输入功率≥27KW

3、微波功率≥13.5KW （功率分段可调）

4、微波频率≥2450MHz±50MHz

5、设备外型尺寸≥长×宽×高 6380×793×1900(mm)

6、设备排热风量 5000m3/h 风压:800-1000pa

7、传输速度≥0.5-5M/min

8、环境温度：0-40℃ 相对湿度：≤80%

9、微波加热箱数量：3个

10、微波馈入方式：顶部馈入

11、微波抑制器开口高度：≤50mm

12、电器元件冷却方式：磁控管风冷，变压器风冷

13、设备微波泄漏标准：符合国家GB10436-89标准（≤5mw/cm2）

14、设备电气安全标准：符合国家GB5226电气安全标准

15、传动功率规格：0.75KW 变频调速

16、测温范围、精度： 0-350℃

17、控制方式：PLC触摸屏控制

18、设备结构

18.1、系统组成： 机头机尾、微波加热腔体、微波发生器、微波抑制器、物料输送系统、控制与检测系统、排湿排热系统。

18.2机头长≤600mm、机尾长≤600mm，内支架使用不锈钢方管焊接组成，外覆板使用不锈钢折弯焊接组成。

18.3微波加热箱共≥3个，每个长≥1170mm,宽度≥665mm(传送带宽度：≥450mm)。微波加热箱总长：≥3510mm，采用≥1.5mm厚不锈钢板制造。为便于清扫和观察操作，每个箱体都设有打扫卫生的大开口门观察窗，采用精密的防微波泄漏的扼流装置，可视窗（有灯光），有开门自动断电保护功能。

箱体的支架采用1.5mm厚不锈钢板设计制造，做到牢固可靠。设计承重支撑脚与机头机尾相连接。

微波变压器架宽665mm，采用1.5mm厚不锈钢方管设计制造。变压器架设置于微波加热箱体的顶部，变压器、高压硅堆、高压电容均设置在变压器架上，确保变压器架内空气对流及时散热。

18.4进出料系统和微波抑制器：

18.4.1进料端装有≥970mm长，开口≥50mm高的微波抑制器；出料端装≥970mm长，开口≥50mm高的微波抑制器，防止微波泄漏。

18.4.2匹配进、出料斗各一个，方便物料进料、出料。

18.5箱体内的传输系统：

18.5.1输送带采用聚四氟乙烯布状输送带，宽度约：450mm。

18.5.2输送带主动轮及被动轮均采用包胶滚筒。采用链条传动。

18.5.3传动电机采用变频控制，电机输出功率：0.75KW，配减速器配比为（1：120）。

18.6控制与检测系统：

18.6.1该设备设置控制系统，控制柜放于进料端，PLC 触摸屏控制；可进行整机的功率物料的传输速度和温度等的操作及随时监视设备的运行情况。

18.6.2在微波加热箱的第3节微波加热箱体输送通道内配置壹套远红外测温探头，远红外探头可测温范围：（0～500℃），测温探头固定在顶板上，可反应出物料在微波腔体加热时的即时温度，数据表输出为模拟量输出（0～5V，4～20mA），可直接在显示表上显示。根据温度的高低可调节区域内的微波功率。

18.7排湿排热系统：

18.7.1为了排走产品表面蒸发出来的水分，在每个加热箱体上设有排湿口，以便及时排走水蒸汽。

18.7.2每个加热箱上都设有排热口便于微波发生器内发热器件产生的热量连续从排风口排出室外，避免微波发生器过温。

19、配置清单包括但不限于：主机一台，2.2KW离心风机一台、PVC 风管 200mm。

（十一）多功能河粉机

1、设备机架、蒸箱、箱盖，冷却输送带、链条均为不锈钢材质；

2、设备采用全封闭不锈钢传输带卫生环保，加热方式多样，安全节能，用户可按需要选择燃气、煤气、电、柴油和蒸汽锅炉等多种不同加热方式；

3、电源：380V；

4、额定功率：15(kw)；

5、外形尺寸(L×W×H)(mm)：4500×500×1200	；

6、产量(kg/h)：≥30；

7、配置清单包括但不限于：主机 1 台；15型磨浆机 1台

三、验收、安装、售后及服务

1、货物由中标方运送至指定地点，并承担所有运输费用，客户接到到货通知后15工作日内由厂家工程师现场开箱验货，提供安装及现场培训。

2、整机厂家提供质保1年，生产厂家有专业固定维修团队，保修期内4小时响应，3工作日内到客户现场，保修期外4小时响应，2-5工作日内到场维修。

3、采购方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.1.验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

3.2.如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

3.3.验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

四、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组二：

一、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △激光粒度分布仪 | 1台 | 人民币212,000.00元 | 合同签订之日起90天内完成交货、安装调试合格及验收。 |
| 2 | △小型汽爆机组 | 1台 | 人民币350,000.00元 |  |
| 3 | 恒温恒湿箱 | 1台 | 人民币50,000.00元 |  |
| 4 | 台式摇床 | 1台 | 人民币30,000.00元 |  |
| 5 | 滚筒炒货机 | 1台 | 人民币20,000.00元 |  |
| 6 | 黑芝麻丸机 | 1台 | 人民币65,000.00元 |  |
| 7 | 混合机 | 1台 | 人民币35,000.00元 |  |
| 8 | 包装机 | 1台 | 人民币60,000.00元 |  |
| 9 | 软糖机 | 1台 | 人民币88,000.00元 |  |
| 10 | 不锈钢熬糖机 | 1台 | 人民币30,000.00元 |  |
| 11 | 砻碾组合米机 | 1台 | 人民币60,000.00元 |  |
| 12 | 智能大米色选机 | 1台 | 人民币86,000.00元 |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度分布仪 | 1、测量范围：湿法0.02-2600μm，干法0.1-2600μm； 2、测量原理：Mie散射理论； 3、测量方式：全自动测量（SOP）； 4、重复性误差：≤0.5%（标样D50偏差）； 5、准确性误差：≤0.5%（标样D50偏差）； 6、分辨率：A级； 7、▲光源：大功率光纤偏振激光器，寿命＞50000小时； 8、★光路系统：正反傅里叶，倾斜样品池； 9、★光电探测器：前向、侧向和后向，≥92个； 10、▲探测角度：0.016-165°； 11、对中方式：自动； 12、最快测量速度：≤10秒； 13、进样方式：湿法自动进样系统、干法自动进样系统； 14、分散介质：水，约600ml，流量3000-8000ml/min； 15、压缩空气：压力0.1-0.8MPa连续可调，流量400-6000L/min； 16、分散方式：湿法，离心泵，内置超声波约50W； 17、干法，文丘里管。 | 1 |
| 2 | 小型汽爆机组 | 1、技术参数 1.1汽缸容积：≥5L； 1.2▲爆缸材质：不锈钢； 1.3蒸汽源加热类型：电加热； 1.4电加热水器内容积：≤28L； 1.5加热功率：≥12千瓦； 1.6▲爆发型式：气体弹射式； 1.7▲爆发速度：≤0.00875S； 1.8▲爆出物料温度：≤60度； 1.9▲工作压力：≤2.0Mpa； 1.10安全爆破片设定压力：≤2.4MPa； 1.11超压报警设定值：≤2.8Mpa； 1.12泄压爆破方式：自动泄压爆破； 1.13带有温度、压力数字显示系统； 1.14工作形式：自动计时，自动控制供水，人工加料。 2、配置包括但不限于 2.1汽爆工艺试验台1件，电加热蒸汽发生器1台； 2.2外配要求； 2.2.1气泵（采用一般气动工具用单相最小型移动式气泵）1个； 2.2附件； 2.2.1接料杯1只，清料刷1只； 2.2.2入料斗1只； 2.2.3压料棒1个； 2.2.4产品合格证； 2.2.5产品使用说明书。 | 1 |
| 3 | 恒温恒湿箱 | 1、控温范围：0℃～70℃； 2、控湿范围 ：10%～95%RH； 3、温度波动度：±0.1℃； 4、湿度波动度：±1.5%RH； 5、温度均匀度：±0.5℃（40℃时）； 6、程序控制：模糊智能PID控制方式； 7、左右各设置≥45mm直径的测试孔，内配硅胶软塞两只； 8、具有风速可调控制功能； 9、标配USB接口，数据实时记录和导出功能，最大可支持32GTF存储卡，数据可储存十年以上； 10、4级密码权限功能：登录密码，操作员密码，管理员密码，高级管理员密码； 11、三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始全方面满足用户需求； 12、历史数据和历史曲线查询和下载功能； 13、可通过上位机软件导出FDA数据； 14、具有满足FDA日志，审计追踪功能； 15、显示屏：7寸触摸屏； 16、水位检测和自动补水功能； 17、安全装置：压缩机过热保护，超温保护，缺水保护，过载保护，风机过热保护； 18、可选配打印功能，手机APP远程监控功能，GPRS短信报警及密码锁功能； 19、故障检测，报警，记录和导出功能； 20、容积:≥250升； 21、搁板:≥三层； 22、温度均匀度（40℃）:±0.5℃。 | 1 |
| 4 | 台式摇床 | 1、三轴偏心驱动机构，启动停止平稳。运行过程中无任何突变的抖动； 2、大尺寸LCD液晶显示屏，预留接口； 3、上进下回的独特的风道结构，高品质的轴流风机和换热迅速的冷凝器蒸发器，确保温度均匀性和温度精度； 4、采用环保R134a制冷剂，具有过压保护，卸压保护电路，具有自动除霜功能； 5、摇盘设计拆卸方便，用模具打出来的烧瓶夹固定孔方便用户固定烧瓶夹； 6、采用免维护，长寿命的无刷直流驱动系统，基架采用稳定性好的精密球磨铸铁铸造工艺； 7、自动除霜功能； 8、振荡方式：回旋式； 9、旋转速度：25~300RPM； 10、控温范围：4℃~60℃； 11、温度精度：±0.1； 12、温度均匀度：±1℃； 13、摇板尺寸(mm)：≥460mm×460mm。 | 1 |
| 5 | 滚筒炒货机 | 产量：≥25kg/次； 电压：380V； 电机功率：≤7.5kw； | 1 |
| 6 | 黑芝麻丸机 | 产量：6000~8000丸/小时； 电压：220V； 电机功率：≤3kw； | 1 |
| 7 | 混合机 | 电机功率：≥1.1kw； 尺寸：约115*120*100cm； 重量：约300kg。 | 1 |
| 8 | 包装机 | 产量：30～60包/分钟； 电压：220V； 电机功率：约1.4kw； 尺寸：约85*110*190cm； 重量：约400kg； 备注：需要压缩空气打码机。 | 1 |
| 9 | 软糖机 | 电压：380V； 电机功率：≤6kw； 尺寸：≤1346.5*830*1533mm。 | 1 |
| 10 | 不锈钢熬糖机 | 功率：≤20kw； 尺寸：约140*90*125cm； 配置清单包括但不限于： 含油质磨粉机一台，电子天平一台，烘箱一台，糖果模具100片等配套设施。 | 1 |
| 11 | 砻碾组合米机 | A、碾米主机部分； 1、组合清理筛； 2、胶辊砻谷机； 产量(t/h)：1.5～2.0； 3、谷糙分离机； 4、卧式砂辊碾米机； 产量(t/h)：1.0～1.8； 自带喷风，风机正压排糠，外接负压风机，排糠效果好； 5、单联提升机； 6、双联提升机； B、风网系统部分； C.料仓料管及冷作件部分； D、电气控制部分。 | 1 |
| 12 | 智能大米色选机 | 功率（KW)：0.6-0.9； 外形尺寸(mm)：≤873*1615*1530； 气源压力：（MOA):0.6-0.8； 产量达1.0-2.0t/h； 选净率≥99%； 气源消耗（L/MIN）:＜1； 配置包括但不限于单联提升机，色选机进料斗，色选机钢架平台，米路不锈钢溜管及连接件，提升机进出口连接件，提升机简易夹紧材料，电控屏及元器件等配套设施。 | 1 |

三、其他要求

1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及采购人要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货物到达采购人指定地点后，投标人即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

3、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

5、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、保险、装卸、安装、调试和人员培训、售后服务等。

6、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

7、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

8、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

四、验收要求

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

2、验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

五、售后服务

1、设备故障报修的响应时间：在接到采购人通知后确保4小时内响应，带备件到现场，24小时内完全排除故障。48小时内无法修复的，免费更换新产品；包括由于硬件设备故障、操作系统或其他原因导致的系统故障，带来的一切费用。

2、本项目质保期为一年。

3、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（易损件除外）。

4、免费保修期内，对中标人提供的设备整机进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用。

5、相关技术文档要做到归纳、整理，并在中标人需要时能第一时间提供。

六、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组三：

一、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | 1台 | 人民币420,000.00元 | 合同签订后90天内完成交货验收 |
| 分子蒸馏仪 | 1台 | 人民币310,000.00元 |  |
| △分析型超临界流体色谱系统 | 1套 | 人民币700,000.00元 |  |

二、技术参数

（一）高效液相色谱仪

1、数量：1台；

2、应用范围：广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析；

3、配置要求包括但不限于

3.1 高效液相色谱仪（含二元高压泵、自动进样器、柱温箱、示差检测器、硅胶色谱柱和保护柱）：1套；

3.2  仪器控制软：1套；

3.3  电脑：1套；

4  技术要求

4.1、二元高压混合泵；

4.1.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min；

4.1.2最大压力：62Mpa；

★4.1.3流量准确度：0.1%；

▲4.1.4流量精密度：≤0.05%；

4.1.5 梯度混合精确度：≤0.15%；

4.1.6 梯度混合类型：二元高压混合；

4.1.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；

▲4.1.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

4.2 自动进样器：

4.2.1 兼容孔板及常规样品瓶；

4.2.2 进样方式：无样品损失，无残留；

4.2.3 进样体积：0.01~100μL；

4.2.4 进样体积准确度：≤0.5%；

▲4.2.5 交叉污染：≤0.004%；

▲4.2.6自动防沉淀振摇及侧移功能；

▲4.2.7 在线稀释和在线衍生功能。

4.3  柱温箱

4.3.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况；

4.3.2温控范围：5~80℃；

▲4.3.3温度准确度：±0.5℃；

▲4.3.4温度稳定性：±0.1℃；

4.3.5温度精度：±0.1℃；

4.3.6容量：最多12支色谱柱 ；

4.3.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；

4.4	示差折光检测器；

4.4.1流量范围: 1－5mL/min；

4.4.2流通池容量: ≥8μL；

4.4.3最大背压: ≥50kPa；

4.4.4温度控制: 30－55℃ (最小调节量1℃ )；

4.4.5折光率范围:1.00–1.75；

4.4.6检测范围: 0.25－512μRIU；

4.4.7线性范围: 600μRIU；

4.4.8漂移: 0.2μRIU/h；

4.4.9噪声: 2.5nRIU (响应时间: 1.5 秒)；

4.4.10响应时间: 可以在0.1,0.25,0.5,1,1.5,2,3,6秒多档选择；

4.4.11最高采样率：≥10Hz。

4.5软件:

4.5.1操作系统:可兼容windows10；

4.5.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台；

4.5.3可自动进行快速数据采集和后处理；

4.5.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据；

4.5.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查；

4.5.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器；

4.5.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

（二）分子蒸馏仪

1、用途：将热敏性物料在高真空低蒸发温度条件下分离、提纯。

2、技术指标：

2.1蒸发面积：不低于4.8dm2；

2.2冷凝面积：不低于6.5dm2（盘管式）；

2.3蒸发温度：30-300 oC（±0.01oC）；

2.4冷凝温度：-20-100 oC（高低温一体机）；

2.5操作压力：不高于0.001mbar；

2.6处理范围：100-2000ml/h；

★2.7蒸发器夹套设计，采用导热油方式加热，蒸发器内壁成膜区域，确保圆度及均匀度；

★2.8保温性：与物料接触部分管道均为夹套可加热式设计，可处理动物油脂等室温下固体物料。

3、配置要求：

3.1进料

3.1.1夹套式加料瓶，容积≥500ml，带有刻度显示，阀门可以封闭真空，瓶体可以保持常压状态随时补料；

3.2蒸发器

3.2.1主蒸发器，硼硅玻璃材质，蒸发面积≥4.8dm2，内置盘管式冷凝器，冷凝面积≥6.5dm2；

3.2.2蒸发区域及进出料管道均为夹套式设计；

3.3 刮膜器

3.3.1固定刮板式刮膜转子，刮板材质：PTFE/25%玻璃纤维/石墨，金属弹片将刮板与骨架固定连接，可以忽视物料粘度维持一定的膜厚；

3.3.2刮膜篮材质：316Ti；

3.3.3顶部法兰及唇式机械密封；

3.3.4转子驱动电机，可调节高低速挡，LED数字显示，高速档：200-2000r/min，低速档：60-400r/min；

3.3.5用于连接转子及驱动电机的柔性联轴器；

3.4加热及冷却单元

3.4.1▲主蒸发器加热器，温度范围：30-300 oC，加热功率≥3.5kW，采用导热油循环加热，容积不大于8L，外形尺寸不大于450mm*200mm*450mm（长宽高）；

3.4.2▲进料加热器，温度范围：25-100℃，加热功率≥2kw，采用导热油循环加热，容积不大于8L，外形尺寸不大于400mm*200mm*400mm（长宽高）；

3.4.3▲重组分加热器，温度范围：25-100℃，加热功率≥2kw，采用导热油循环加热，容积不大于8L，外形尺寸不大于400mm*200mm*400mm（长宽高）；

3.4.4轻组分及冷凝器制冷机，温度范围-20-95 oC，带有加热制冷双功能；

3.5.轻组分物料收集系统

3.5.1出料口连接2个250ml及一个5000ml收集瓶，通过旋转分配器连接，大收集瓶底部带有高度可调节支架；

3.6重组分物料收集系统

3.6.4出料口连接2个250ml及一个4000ml收集瓶，通过旋转分配器连接，大收集瓶底部带有高度可调节支架；

3.7真空系统

3.7.1▲双级旋片式真空泵，油封，吸气量≥2.5m3/h，带真空废气过滤器，防倒吸，档次不低于LEYBOLD D2.5E，极限真空5Pa；

3.7.2▲油扩散真空泵，吸气量≥40L/s，极限真空≤0.1Pa；

3.7.3一体式皮拉尼真空计，0.001-1000mbar；

3.7.4真空调节针阀；

3.7.5采用液氮制冷的冷阱；

3.7.6空管道及连接所需的卡具及软管；

3.8设备框架，底部带有4个滑轮，可移动，框架外部可悬挂塑钢板保护；

3.9备品备件，包括但不限于：一套装配用工具，一套静态垫片，一管真空脂，一套转子传动轴承，一套转子传动轴封；

4、技术资料：供货方提供产品操作手册，维护手册等全套技术文件。

5、保修期：按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。

（三）分析型超临界流体色谱系统

1、货物名称：分析型超临界流体色谱系统

2、主要用途：主要用于复杂基质样品中目标残留组分的分离、定量和定性工作。

3、使用环境条件：

3.1环境温度: 5℃～40℃；

3.2相对湿度: 10～95％RH

3.3电压：220VAC±10%；50Hz

4、技术指标：

4.1 CO2输送单元

4.1.1 送液模式：恒流送液

4.1.2 流量范围：0～5 mL/min，步进≤0.0001 mL/min；

4.1.3 最大压力：>60MPa；

4.1.4 流量准确度：≤±1%；

4.1.5 流量精密度：<0.065%

4.1.6 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统

4.1.7 泵头控温精度：≤2℃

4.2 超临界流体背压调节单元

4.2.1 最大压力：>35MPa；

4.2.2 压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)

4.2.3 控温范围：40℃～70℃(1 ℃ 步进)

4.2.4 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能

4.2.5 与MS连接：无须分流，直接连接质谱检测器

4.3 改性剂输液单元

▲4.3.1泵类型：并联双柱塞（冲程体积10 μL）；

4.3.2 泵头类型：物理双泵头

4.3.3 流速范围：0.0001~10.0000 mL/min

4.3.4 耐压：≥42 MPa

4.3.5 流速精确度：≤0.062% RSD

4.4 自动进样器

4.4.1 样品位数：不少于100位，兼容孔板及常规样品瓶；

4.4.2 进样体积：0.01～40μL；

4.4.3 交叉污染：≤0.004%；

4.4.4 进样精度：<0.15% RSD；

4.4.5 自动进样器具有自动样品稀释，在线衍生等功能；

▲4.4.6 自动进样器温控范围：5～40℃；

4.4.7 进样速度：5μL进样时间小于15s

4.5 柱温箱

4.5.1 温度控制类型：强制空气循环；

▲4.5.2 温度控制范围：室温-10℃~85℃；

▲4.5.3 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6根；300mm×3根

4.5.4 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

4.6 紫外可见光检测器

4.6.1 光源：氘灯；

4.6.2 波长范围：190~700 nm；

4.6.3 双波长功能：支持

4.6.4 漂移：＜0.1×10-3AU/h

4.6.5 噪音：＜5.0×10-6AU

4.6.6 线性范围：＞2.5 AU；

4.6.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)

4.6.8 标准池：光程：≥10mm，池体积：≥12μL、耐压：≥12Mpa

4.6.9 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检测报告

4.6.10 噪音：＜5.0×10-6AU

4.6.2 线性范围：＞2.5 AU；

4.6.3 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)

4.6.4 标准池：光程：10mm，池体积：12μL、耐压：12Mpa

4.7 计算机工作站：商用电脑，小型卧式机箱；

4.7.1 处理器规格：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz；

4.7.2 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；

4.7.3 显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口；

4.7.4 硬盘：≥7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽；

4.7.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口；

4.7.6 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口；

4.3.7 操作系统软件：正版windows 7 32位专业版；

4.3.8 A4彩色激光打印机；

5、基本配置包括但不限于：

5.1 超临界流体色谱仪（含在线自动萃取和分析)：1台

5.2计算机工作站：1套

6、附件：

6.1 产品使用说明书（纸质及电子版）：1份

6.2 产品检验合格证书 ：1份

6.3 安装调试工具包 ：1套

6.4 安装调试用标准样品：1份

7、售后服务与培训：

7.1 免费用户使用现场安装调试。

7.2 安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内维修费用应包含在投标报价中。

7.3 维修响应时间一般情况≤72小时。

7.4 所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

7.5 提供培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

三、验收、安装、售后及服务

1、货物由中标方运送至指定地点，并承担所有运输费用，客户接到到货通知后10工作日内由厂家工程师现场开箱验货，提供安装及现场培训。

2、整机厂家提供质保1年，生产厂家有专业固定维修团队，保修期内4小时响应，3工作日内到客户现场，保修期外4小时响应，2-5工作日内到场维修。

3、采购方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.1.验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

3.2.验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3.3.如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

3.4.验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

四、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组四：

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差示扫描量热仪DSC | 1台 | 人民币400,000.00元 | 合同签订之日起120天内完成交货、安装调试合格及验收。 |

二、技术参数要求

▲1、测试原理和温度范围：热流型差示扫描量热仪DSC，温度范围：-30～500℃（配置机械制冷系统，非液氮制冷系统）。

2、温度准确度:≤±0.1℃。

3、温度精度：≤±0.02℃。

★4、量热灵敏度：≤0.05µW，量热（热焓）精度：≤0.06%。

▲5、升温速率（全量程范围内线性可控）：0.02～300℃/min。

★6、热电偶与传感器：测试热电偶数量≥20对；热电偶材料要求金/金钯材料（耐腐蚀性强）；传感器与炉体采用分体式设计，可单独更换传感器，不需要连整个炉体一起更换。

7、量热准确度（铟标样）：≤0.05%。

▲8、基线弯曲度和重复性：≤10µW（-25～300℃）。

9、信号时间常数：≤1.8s（1mg的铟放入铝坩埚测试，可验收指标）。

▲10、测量范围：±300mw

11、灵敏度（TAWN定义，可验收指标）：≥11.9。

12、分辨率（TAWN定义，可验收指标）：≤0.12。

13、仪器校准技术：只需一次Total校准，即可在改变任意加热速率、坩埚类型或吹扫气体时，也无需再次校准，保证结果可靠，提高效率。

14、配有内置气体控制装置，三进两出，并可以通过软件程序自动切换两种不同的气体。

15、气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体。

16、压片机：可以对固体、粉末、液体等各种形态样品进行密封。

★17、扩展要求：可升级至少30位以上的全自动进样器。

18、带纯度软件一套，具有中文，英文可切换的操作软件。

19、操作工作站：配置不低于：i5-7500；内存8G；硬盘1TB；19″液晶彩显，Win10专业操作软件64位。

三、售后服务要求

1、提供免费安装调试和现场操作培训，确保仪器硬件和软件工作正常，并达到规定的各项指标，保证操作人员能够独立操作。

2、提供简明中文操作说明书一套（安装调试时提供）。

3、保修期为壹年整。保修期内，提供非人为因素损坏的一切维修服务(包括零部件更换等)，维修费用应包含在投标报价中。保修期后，提供长期维修服务。

4、服务响应时间：在接到维修要求后，二小时内响应，给出简单的诊断和解决方法，指导需方排除故障。如无法排除故障，维修人员在二个工作日内到达现场。

5、提供不少于2个名额的培训，地点在厂家的实验室。

四、其他要求

1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及采购人要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货物到达采购人指定地点后，投标人即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

3、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

5、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、保险、装卸、安装、调试和人员培训、售后服务等。

6、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

7、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

五、验收要求

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

2、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

六、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组五：

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压均质机（生产型） | 1台 | 合同签订之日起90天内完成交货、安装调试合格及验收。 | 人民币980,000.00元 |

二、技术参数要求

1、▲正常工作压力0-100MPa；

2、▲最大处理能力：≥2000L/h；

3、★高压泵头的材质为2205不锈钢；

4、▲设备出料口带冷却装置，样品出料口温度不高于进料口温度；

5、★压力显示要求采用压力传感器，数字面板压力显示，显示精度最小为≤1bar，带设置过压停机保护功能；

6、★金刚石均质破碎阀，高压均质后可使样品达到50nm以下；

7、▲柱塞冷却水采用夹套水循环，可实现环境无菌要求，夹套水安装流量开关，可检测到柱塞冷却水；

8、设备配置变频流速控制，根据需要时可进行手动调节；

9、单向阀为球型阀，材质史钛立特合金；

10、柱塞数量：≤3支，材质：陶瓷/氧化锆；

11、最小物料量：最小使用量仅为≤5L；

12、调压阀轻松调压，无需花大力调整弹簧；

13、▲残留量：使用后，物料可全部排空，残留在设备里的物料＜100ml；

14、安全保护：设计过压停机保护；

15、采用电机驱动，而非气动方式；

16、内壁镜面抛光316L不锈钢管道，防腐蚀、防残留，框架采用耐磨304不锈钢，与产品接触部分采用316L不锈钢；

17、均质模块：整体式设计，右手操作，维护简单，方便拆卸；

18、控制器：控制器电路带过压保护和自动断路功能；

19、操作：模块化结构，操做方便，维护简单；

20、设备应能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护；

21、设备直接接触工艺用水、药液的部件不得有死角，应便于清洁；

22、设备不能对药液及工艺用水质量产生任何不良影响；

23、手动或手轮调节均质阀，轻松调节；

24、可以进行在线清洁（CIP）/在线灭菌（SIP）；

25、柱塞及均质阀选用耐高压耐磨材料，不脱落异物；

26、可调整的橡胶抗震支脚，降低震动；

27、箱体可拆卸进行清洗和维护；

28、电压:≤380V；频率:≤50/60Hz；具有良好接地性；

29、整机运转噪音＜75dB；

30、投标人应随机提供设备操作或检修常用专用工具一套；

31、包装应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损的情况，投标人承担全部损失和费用；

32、▲外形尺寸：≤长2065mm*宽1563mm*高1309mm；

33、▲主马达电机要求≥55KW,主马达过电流保护系统；

三、其他要求

1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及采购人要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货物到达采购人指定地点后，投标人即派出安装调试人员安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

3、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

5、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、保险、装卸、安装、调试和人员培训、售后服务等。

6、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

7、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

8、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

四、验收要求

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

2、验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

五、售后服务

1、设备故障报修的响应时间：在接到采购人通知后确保4小时内响应，带备件到现场，48小时内完全排除故障。96小时内无法修复的，免费更换新产品；包括由于硬件设备故障、操作系统或其他原因导致的系统故障，带来的一切费用。

2、本项目质保期为一年。

3、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（易损件除外）。

4、保修期内，对中标人提供的设备整机进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用。

5、相关技术文档要做到归纳、整理，并在中标人需要时能第一时间提供。

六、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组六：

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线均质机 | 1台 | 人民币360,000.00元 | 合同签订之日起120天内完成交货、安装调试合格及验收。 |
| △全自动蒸汽加热装置 | 1台 | 人民币600,000.00元 |  |
| 无菌充填室 | 1台 | 人民币100,000.00元 |  |

二、技术参数要求

（一）在线均质机

1.1均质机（无菌型）

（1）▲三柱塞；

（2）产品粘度：＜1000cps；

（3）最大产品粒径：≤500微米；

（4）工作温度：＜90°C；

（5）▲最大工作压力：600 bar；

（6）能力：约60L/H；

（7）电机功率：约2.2KW；

（8）陶瓷柱塞；

（9）球型进料、排料阀；

（10）数显压力表；

（11）润滑系统，润滑脂；

（12）▲无菌型设计；

（13）▲不需要柱塞润滑水。

1.2均质机在线改造部分（后均质改造）

均质机原进料斗切除，增加进口接管及出口接管组件；

增加均质机CIP旁通阀一组；

增加均质后安全阀一组；

均质后管路压力传感器及数显各一组；

增加均质机流量控制元件；

均质机电控柜一式；

不锈钢支架一式。

（二）全自动蒸汽加热装置

1、适用产品：牛奶、含乳饮料、果汁、茶饮料、冰淇淋、奶油、高蛋白饮料等产品；

2、模拟工艺：巴氏杀菌、高温短时杀菌、超高温瞬时杀菌及其它定制条件杀菌工艺；

3、性能指标：

（1）标准产能：约60L/H(流量20-100L可调)；

（2）杀菌温度：最高150℃，可调；

（3）杀菌时间：包括5秒，10秒，15秒；

（4）压力：≤10.0bar；

（5）SIP功能：具备乳制品等实验功能；

（6）CIP功能：自动CIP，节约实验时间；

（7）出口温度：可调，30-95℃；

（8）电源：3相电源，380伏特，接零、地线；

（9）设计总功率约：约20KW。

4、设备详细配置：

（1）5升产品料斗（带连续浮球液位）；

（2）变速泵浦2台，传送产品流量为20-100升/小时（物料泵，闪蒸罐下物料泵）；

（3）▲闪蒸罐自动控制系统（温度压力自动调节）；

（4）真空泵，变频控制；

（5）CIP流量≥400升/小时；

（6）冷却水比例阀2套；

（7）比例式背压控制阀2套（出口备压，回流备压）；

（8）数显背压指示器一套；

（9）管式预热段一组，升温≥90℃(可调)，控温精度±0.5℃（以水测试）；

（10）▲管式加热段一组，升温≥150℃(可调)，控温精度±0.5℃（以水测试）；

（11）管式冷却段一组，自来水冷却至接近常温状态，自动控制阀；

（12）产品与CIP清洗液排放与循环选择三通阀一组；

（13）▲过热水循环系统二套,每套功率约8.1KW，（带自动补水功能，压力保护，数显压力传感器，低液位保护）；

（14）5秒\10秒\15秒恒温保温管各一套，流量约60升/小时；

（15）三路分流阀1套，控制为物料流向DSI加热段或管式加热段（V1）；

（16）三通换向阀1套，控制管式加热段或真空室的物料流向冷却段（V2）；

（17）三通换向阀1套，控制产品与CIP清洗液排放与循环（V3）；

（18）DSI加热器蒸汽阀比例阀1套；

（19）蒸汽控制阀及相关控制1组；

（20）▲蒸汽注入式杀菌段，升温≥150℃(可调)，控温精度±2℃（以水测试）；

（21）真空室和水环真空泵，1套，真空度≥0.4bar；

（22）SIP管一组，背压阀；

（23）科隆电磁流量计一式；

（24）触摸屏一式；

（25）产品接触表面采用316不锈钢材质；

（26）料斗排放与进料选择三通阀一组；

（27）完整系统置于不锈钢移动基座之上；

（28）▲全自动蒸汽加热装置无任何手动节阀，所有参数均在HMI上设定，便于操作。

（三）无菌充填室（升级款，双头）

1、灌装能力：50-120瓶/小时；

2、设计功率：单相电源，220伏特；

3、要求为垂直流形的无菌操作台，由风机、初效、高效过滤器及离子发生器组成的空气净化系统。工作时，外界空气经初效过滤器预过滤，再由风机送入高效过滤器，在操作区达到高超净度(百级)，最后由紫外灯和离子发生器灭菌，在局部形成超净无菌状态。

4、模拟工艺:无菌灌装或者热灌装；

5、性能指标：

（1）层流方式：垂直层流；

（2）平均风速：≥0.4M/S；

（3）洁净度：100级；

（4）照明灯功率：约20W；

（5）紫外灯功率：约18W；

（6）风量：900-1400M3/H；

（7）噪音：＜60db（A）；

（8）整体尺寸：约1280（L）×670（W）×1850（H）mm；

（9）整机采用304不锈钢材质，操作间采用一张完整的镜面304不锈钢板折弯制成，卫生无死角；

（10）▲灌装头：双头。

（四）辅助设备

1、蒸汽发生器（纯水）

（1）数量二式；

（2）装机容量：约24KW；液位自动控制、自动加水；

（3）蒸汽压力：≤1.0MPA；

（4）不锈钢内胆。

2、蒸汽阀组/板片/过滤器

（1）减压阀、疏水阀（精密过滤器冷凝水排水）、截止阀、压力表一套；

（2）板片一式；

（3）蒸汽精密过滤器若干（DSI洁净蒸汽两级过滤、无菌水一级过滤）。

三、其他要求

1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及采购人要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货物到达采购人指定地点后，投标人即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

3、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

5、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、保险、装卸、安装、调试和人员培训、售后服务等。

6、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

7、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

8、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

四、验收要求

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

2、验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

五、售后服务

1、设备故障报修的响应时间：在接到采购人通知后确保4小时内响应，带备件到现场，24小时内完全排除故障。48小时内无法修复的，更换新产品；包括由于硬件设备故障、操作系统或其他原因导致的系统故障，带来的一切费用。

2、本项目质保期为一年。

3、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（易损件除外）。

4、保修期内，对中标人提供的设备整机进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用。

5、相关技术文档要做到归纳、整理，并在中标人需要时能第一时间提供。

六、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组七：

一、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气流冲击磨和气流分级系统 | 1套 | 人民币2,300,000.00元 | 合同签订后300天内完成交货验收 |

二、技术参数

1、多功能处理系统

1.1、尺寸长×宽×高：≧2750×1475×1921mm；

▲1.2、一套系统可以使用多个机头,可扩展其他模组（气流粉碎机、混合、湿法研磨、干法研磨等），可快速更换、快速拆卸；

2、料仓+双螺杆给料机

2.1、给料速度：约4.6-40（L/H）；

2.2、产品仓容量：≤20L；

2.3、驱动功率：≥0.55kw；

3、过滤系统

3.1、滤袋；

3.2、过滤表面积：≤ca.1.5 m²；

3.3、清洁用气体量：≥ca.3 Nm³/h；

3.4、清洁用气体压力：ca.4 - 6 bar；

4、涡轮分级机

▲4.1、可研磨粳米，并将蛋白部分、纤维部分最大限度分离开；

4.2、直径：≤50mm；

4.3、转速：最大22000转；

4.4、驱动方式：直接驱动，带直法兰高频驱动电机，高精度平衡，无故障运行；

4.5、气流量控制方式；

4.6、非常陡峭的粒度分布，无大颗粒；

4.7、带有集成式进气口插座；

4.8、通过操作面板控制的空气流速；

5、空气分级磨

5.1、驱动电机：驱动电机≥1 kW；

5.2、高效研磨：电机直连；

6、高效旋分分离器

6.1、带有集成式进气口插座，通过快速拆卸气旋风头，可以轻松清洗；

6.2、旋风头通过带旋风体的夹圈固定，收集箱：≤20L；

7、氧监测系统

7.1、爆炸保护，监测氧气水平；

8、多处理系统的过程自动化

8.1、人机交互界面：TP1200，12寸，TFT触摸；

8.2、电气要求：380-415V+/-5%，50 Hz+/-1%；

8.3、可视化操作界面。

三、配置清单

1、多功能处理系统 1 套

1.1.双螺旋给料器 1 台

1.2.多处理系统主机 1 台

1.3.涡轮分级头  1 台

1.3.1.分级机基本配置分级头    1 台

1.3.2.直接驱动 1 个

1.3.3.分级轮(AISI 321) 1 个

1.4.空气分级机  1 台

1.5.空气分级磨  1 台

1.6.旋分分离器套件 1 件

1.7.氧监测系统 1 套

1.7.1.限值调整软件  1 套

1.8.多处理系统的过程自动化  1 套

1.8.1.模块PlexView(可视化) 1 套

1.8.2.模块Plexire(接线图，开关柜) 1 套

1.8.3.加料螺杆变频器 1 个

1.8.4.分级机变频器(分级头) 1 个

1.8.5.分级磨(转子驱动)变频器 1 个

三、验收、安装、售后及服务

1、货物由中标方运送至指定地点，并承担所有运输费用，客户接到到货通知后15工作日内由厂家工程师现场开箱验货，提供安装及现场培训。

2、整机厂家提供质保1年，生产厂家有专业固定维修团队，保修期内4小时响应，3工作日内到客户现场，保修期外4小时响应，2-5工作日内到场维修。

3、采购方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.1.验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

3.2.如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

3.3.验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

四、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的70%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同总价的30%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

包组八：

一、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面扩张流变测试仪(自动接触角测量仪) | 1台 | 人民币258,000.00元 | 合同签订之日起90天内完成交货、安装调试合格及验收。 |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面扩张流变测试仪(自动接触角测量仪) | 1、接触角测量范围：0～180°；测量精度：≤±0.1°，分辨率：≤±0.01°； 2、▲表界面张力测量范围：1×10-2～2×103mN/m,分辨率：≤±0.01mN/m； 3、测量方法：座滴法、悬滴法、增减液滴体积法、振荡滴法、弛豫法； 4、接触角拟合模型包括：Circle Fitting、Ellipse Fitting、Laplace -Young Fitting、Plynom Fitting、Tangent Leaning等； 5、▲样品台X、Y、Z三轴通过机械齿轮导轨式进行精准定位，定位范围（X-Y-Z）：≥100mm×104mm×42mm；最大可测样品尺寸：≥220mm×∞×70mm； 6、★光学与图像系统：全自动软件及手动控制的LED光源；精确聚焦6.5倍变焦透镜（±6mm）；≥CCD±5.2°可调，可90°旋转，USB3.0高速相机，最大拍摄速度≥3250帧/秒，且最高拍摄速度状态下可达到的分辨率：≥2048×60像素；最大分辨率≥2048×1088像素，且最大分辨率下可达到的拍摄速度：≥180帧/秒； 7、▲注射单元：配置电动单垂直直接注射单元，微步进马达可通过物理按钮式控制，便于不同体积注射器的安装且可进行快速气体排出，也可通过软件进行高精密控制；液滴体积注射精度：≤0.001μl，注射针式注射，非手动注射单元及移液枪式注射单元；注射单元可通过微齿轮进行水平和垂直方向定位；整体可90°翻转，便于放置较大样品； 8、★电动注射单元带机械式界面扩张分析功能，其中界面扩张流变参数为： （1）谐函数体积（面积）模式：5~20μl，dv=2~20μl（粘度＜50mPas） （2）弛豫模式（膨胀液滴法）：约dv=2~20μl （3）动态表面/界面张力测量范围：0.01~2000mN/m （4）液滴振荡频率范围：0~20Hz 9、注射针与注射器为鲁尔锁式连接，方便更换不同外径注射针，且气密性强；注射器与电动注射单元为双卡槽式固定安装，非铁片式夹持，固定紧密不松动； 10、可输出结果文件包括：图片文件、视频文件、数据集文件、图表文件，且可输出带有结果数据及液滴拟合过程的图片文件； 11、液体数据库：具有不少于160种常用液体的数据，并提供数据的文献出处，且支持自行上传数据库。 | 1 |

三、其他要求

1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及采购人要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货物到达采购人指定地点后，投标人即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2、货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本采购需求书中提出的要求。

3、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

4、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

5、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、保险、装卸、安装、调试和人员培训、售后服务等。

6、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

7、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

8、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

四、验收要求

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

1、验收期间所涉及的专家论证费用由中标人自行支付。

2、验收期间所涉及的首次计量检定校准费用由中标人自行支付。

3、如商检或仪器验收阶段中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、验收标准及要求：合同设备在出厂前应进行验收，设备到采购人指定地点后应在双方共同参加下进行验收，双方在相关的单据上签字确认验收。

五、售后服务

1、设备故障报修的响应时间：在接到采购人通知后确保4小时内响应，带备件到现场，24小时内完全排除故障。48小时内无法修复的，更换新产品；包括由于硬件设备故障、操作系统或其他原因导致的系统故障，带来的一切费用。

2、本项目质保期为一年。

3、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（易损件除外）。

4、保修期内，对中标人提供的设备整机进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用。

5、相关技术文档要做到归纳、整理，并在中标人需要时能第一时间提供。

六、付款方式

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收后，由采购人按下列程序办理付款手续：

（1）预付款：双方签订合同后5个工作日内，采购人支付合同总价的50%给中标人；

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格，支付合同金额的50%；

2、因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。